附件2

1.大小鼠多通道麻醉机 2台

★1 基本要求:对大小鼠实行多通道、异氟烷麻醉。

2 技术和性能参数

2.1 麻醉通道:至少5通道;

2.2 麻醉罐容量:≥120ml;

2.3 加药器:具有防泄漏功能;

2.4 双流量控制功能:有;

2.5 补偿功能:具备温度补偿功能;

2.6 麻醉挥发器:医用级;

2.7 主动废气吸附装置:有。

2.大小鼠旷场实验系统 1台

★1 基本要求:可观察记录大、小鼠总路程（总活动度）、平均速度 、休息时间 、活动时间、活动次数等。

2 技术和性能参数

2.1 活动区域:大鼠活动区域≥80cm×40cm，小鼠活动区域≥40cm×35cm；

2.2 软件分析指标:观察时间、总路程（总活动度）、平均速度 、休息时间 、活动时间、活动次数；

2.3 控制方式:有线或无线连接；

2.4 框架材质:铝合金；

2.5 动物检测:至少12只；

2.6 视频摄像跟踪技术:实验过程全自动化；

2.7 视频采集:视频采集有原始录像；

2.8 动物追踪:支持多种动物追踪功能；

2.9 自动跟踪分析:软件自动跟踪分析；

2.1 分析数据格式:生成 EXCEL 文件，可在 SPSS 等统计分析软件直接分析；

2.11 视频格式:支持AVI和MPEG-1压缩格式。

3 配置需求

3.1 自带自动分析软件。

3.高架十字迷宫 1台

★1 基本要求:可记录大、小鼠在潜伏期、各个象限或区域的拜访次数、停留时间、目标象限搜寻所占百分比、移动距离、速度等。

2 技术和性能参数

2.1 内径:大鼠高≥40cm，宽≥10cm，闭臂长≥40cm，开臂长≥40cm；

小鼠高≥15cm，宽≥5cm，闭臂长≥27cm，开臂长≥28cm；

2.2 离地高度:≥大鼠30cm，小鼠30cm；

2.3 框架材质:铝合金；

2.4 摄像机高度:大鼠至少200cm，小鼠至少150cm；

2.5 记录数据:可记录大、小鼠在潜伏期、各个象限或区域的拜访次数、停留时间、目标象限搜寻所占百分比、移动距离、速度等；

2.6 动物追踪:支持多种动物追踪功能；

2.7 自动跟踪分析:软件自动跟踪分析；

2.8 分析数据格式:生成 Excel  文件，可在 SPSS 等统计分析软件直接分析；

2.9 视频格式:支持AVI和MPEG-1压缩格式。

3 配置需求

3.1 自带自动分析软件。

4.小动物安乐死系统 1台

★1 基本要求：满足实验动物安乐处死的要求。

2 技术和性能参数

2.1 尺寸：长*宽*高≥500*400*400mm；

2.2 适用动物：大鼠、小鼠、豚鼠、兔子；

2.3 倒计时显示功能：有；

2.4 杀菌除臭功能：有；

2.5 操作方式：全自动；

2.6 操作模式：安乐死模式；

2.7 监测参数：温度、湿度、舱内二氧化碳浓度、环境二氧化碳浓度；

2.8 废气处理功能：有；

2.9 安全系统：有CO2安全报警；

2.10 消毒功能：紫外消毒；

2.11 CO2自动流量控制器：有；

2.12 检测仪：配备CO2浓度、温度、湿度检测仪；

2.13 废气排除装置：有。

5.多导生理记录仪 1台

★1 基本要求：适用于多种实验动物生理信号采集。

2 技术和性能参数

2.1 模块：具有心电/肌电模块，有创血压模块，呼吸、血氧、体温、肌张力模块，心电分析模块， 血压分析模块；

2.2 内置大气压力传感器和多通道刺激器，可用于压力平衡和刺激实验；

2.3 便于扩展，可用于心功能研究、神经科学研究等；

2.4 至少16位A/D转换，采样速度≥100kHz（每通道），≥200kHz（整体）；

2.5 适用范围：能配合多种换能器，功能全面；适用于大小鼠、豚鼠等多种动物；

2.6 电极：专用生物电电极；

2.7 数据：最多同时可呈现不少于100通道数据，采样率至少10kHz。

3 配置需求

3.1 软件：专用数据分析软件；

3.2 硬件：主机1台。

6.高通量氙光传递窗 2套

★1 基本要求：对物品进入屏障环境内之前进行有效杀菌消毒。

2 技术和性能参数

2.1 设备外形尺寸：≥800*600*900  （宽*深*高）；

2.2 设备内室尺寸：≥600*600*600  （宽*深*高）；

2.3 电源：AC220V；

2.4 至少配备2根氙光灯管，灯管电极为金属电极，每根发光长度≧300mm；

2.5 氙光灯单脉冲能量≧30J；

2.6 可预设紫外灯照射时间工艺参数，紫外线强度：≥120000μW/cm²；

2.7 设备对铜绿假单胞菌、枯草杆菌黑色变种芽孢、白色念珠菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、龟分枝杆菌脓肿亚种的杀灭对数≧3；

2.8 密封：密封门选用SUS304不锈钢拉丝板；带有防紫外线双层玻璃观察窗，能够查看舱内物品的状况；具有电磁互锁装置，实现前后区域严格生物隔离；

2.9 设备自带隔断结构，方便安装密封及维修。

7.轮转式切片机 1台

★1 基本要求：主要作用就是可以进行病理组织的石蜡切片作用，可以迅速的完成组织石蜡切片。

★2 资质认证：具备产品医疗器械备案证及质量管理体系认证证书。

3 技术和性能参数

3.1 切片范围：1-60μm；

3.2 水平进样位移：24mm±1mm；

3.3 垂直进样位移：70mm±1mm；

3.4 手轮锁止系统：≥2种，一种可以在任意位置锁定，一种在手轮最高位锁定；

3.5 精准定位系统：具有零度精准定位系统，具备指示功能；

3.6 X、Y轴可调范围：±8°；

3.7 样品回缩功能：具备；

3.8 小手轮转动方向：可根据用户使用习惯自定义转动方向；

3.9 进样方式：手动进样；

3.1 刀架兼容性：可同时满足宽、窄刀片的使用；

3.11 力平衡系统：靠弹簧调节切片中产生的力，手轮无需铅块配置；

3.12 切片模式：≥2种，半刀模式和全刀模式；

3.13 机芯润滑方式：机芯采用无流失永久润滑方式，无须注油系统；

3.14 最大样品尺寸：68×48×15mm；

3.15 刀架防护：整个刀刃由红色盖板盖住刀刃，防止割伤；

3.16 废物槽与主机连接方式：通过磁力与主机连接，方便拆卸清理；

3.17 刀架侧移功能：具备三点侧移功能，充分使用刀片全长；

3.18 修块厚度：10μm、30μm。

4 配置需求

4.1 主机1台、精准定位系统1套、通用样品夹1套、刀架1套。